Разработка структурной схемы неинвазивного устройства мониторинга сатурации крови с функцией удаленной передачи данных

К. Е. Давлатова

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

karina.davlatova1@gmail.com

Аннотация. Устройство для неинвазивного мониторинга сатурации крови (SpO₂) является необходимым инструментом в повседневной жизни в связи с распространением в мире заболеваний дыхательной системы. Мониторинг необходим для раннего выявления патологических изменений и объективной оценки состояния пациента, а его проведение в домашних условиях обеспечивает своевременное обнаружение критических состояний. Доступные коммерческие пульсоксиметры не обеспечивают требуемой точности и эффективности мониторинга сатурации. Предлагаемая схема объединяет датчик фотоплетизмограммы, акселерометр и программное обеспечение для компенсации артефактов движения. Такой подход позволит прибору не только выполнять стандартный мониторинг в покое, но и корректировать артефакты движений, делая возможным проведение исследований в условиях двигательной активности.

Ключевые слова: пульсоксиметрия; пульсоксиметр; сатурация крови; неинвазивный мониторинг; акселерометр; артефакты движения; структурная схема; разработка устройства; удаленная передача данных

Введение

Выявляемость болезней органов дыхательной системы у трудоспособного населения, особенно в условиях жизни в крупных городах, выросла за последнее десятилетие. В Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к росту как общей, так и впервые выявленной заболеваемости (на 5,7% и 8,2% соответственно) [1]. Это показывает необходимость принимать меры для профилактики распространения и осведомленности населения о рисках заболеваний.

Параметрами для оценки состояния дыхательной системы пациентов являются сатурация крови (SpO₂) и частота сердечных сокращений (ЧСС). Снижение уровня SpO₂ ниже 95% может указывать на состояние гипоксии – состояние кислородного голодания тканей, которое нередко возникает вследствие нарушения функции внешнего дыхания, ведущего к снижению оксигенации крови (гипоксемии). Данное состояние является одним из основных факторов, замедляющих реабилитацию, увеличивающих риск таких осложнений, как ателектаз, пневмония, и удлиняющих сроки госпитализации.

Основным неинвазивным методом измерения SpO₂ и ЧСС является пульсоксиметрия [2], при которой значения рассчитываются на основе полученной кривой – фотоплетизмограммы (ФПГ). Точность ФПГ-сигнала снижается при появлении двигательных артефактов.  Например, кашель создает волны давления в венозной системе, из-за чего на ФПГ становятся неотличимы пульсации артерий и пульсации вен. Тремор рук вызывает смещение датчика [2]. Эти и другие проблемы ограничивают применение стандартных пульсоксиметров при непроизвольной активности пациента.

Исследование уровня SpO₂ также затрудняется при намеренной двигательной активности пациента, например, при проведении нагрузочных проб для оценки качества реабилитации пациента, перенесшего заболевание органов дыхательной системы. SpO₂ отражает эффективность газообмена в легких и доставку кислорода к тканям. Снижение сатурации ведет к тканевой гипоксии, что замедляет восстановление пациента. Для решения данной задачи необходима разработка метода обработки ФПГ-сигнала с целью получения достоверных показаний.

В существующих исследованиях для подавления артефактов предлагаются вычислительные методы улучшения качества исходного сигнала за счет использования данных о движении пациента, зарегистрированных акселерометром. Так, в исследовании Горбунова А.В. [3] решается задача мониторинга в условиях низкой активности во время сна.

Однако существует потребность в носимом устройстве, которое, используя акселерометр для коррекции сигнала, позволяло бы с приемлемой точностью измерять SpO₂ и ЧСС во время двигательной активности и передавать данные исследователю для удаленного контроля.

Цель данной работы – разработка структурной схемы носимого устройства для неинвазивного мониторинга SpO₂ и ЧСС, ориентированного на применение в условиях физической активности, с использованием акселерометра для потенциальной компенсации двигательных артефактов и передачи данных на ПК по каналу Bluetooth Low Energy (BLE). В задачи исследования входит обоснование выбора элементной базы (ESP32, MAX30102, ADXL345) и формирование технических требований к прототипу.

Материалы и методы

Метод ФПГ, лежащий в основе работы пульсоксиметров, базируется на различии оптических свойств оксигенированного и дезоксигенированного гемоглобина. Измерения проводятся на двух характерных длинах волн: 660 нм (красный спектр), который интенсивно поглощается дезоксигемоглобином, и 940 нм (инфракрасный спектр), где максимум поглощения приходится на оксигемоглобин [2]. Пульсации артериального русла, вызванные сердечными сокращениями, модулируют оптический сигнал, формируя его переменную составляющую. Анализ этой составляющей позволяет неинвазивно определить частоту пульса и рассчитать насыщение крови кислородом (SpO₂). Однако при физической активности возникают двигательные артефакты, вызванные смещением датчика, изменением кровенаполнения тканей и появлением венозных пульсаций. Эти факторы приводят к искажению сигнала и существенному снижению точности измерений [2].

Для подавления артефактов в работе предлагается использовать трехосевой акселерометр в качестве датчика движения. Акселерометр регистрирует линейные ускорения, коррелированные с искажениями ФПГ-сигнала. В зарубежных исследованиях для решения данной задачи применяется метод минимальных остатков, при котором из зашумленного сигнала вычитается компонента, связанная с сигналами акселерометра и их производными [4]. Данный подход позволяет эффективно подавлять артефакты как в полосе частот пульса, так и за ее пределами, обеспечивая высокую точность измерения ЧСС и SpO₂ при различной интенсивности физической нагрузки.

Результаты

Технические требования к устройству

На основе анализа существующих решений и целевого назначения разрабатываемого устройства сформулированы следующие требования, которым должна удовлетворять структурная схема.

Функциональные требования включают в себя:

регистрация ФПГ сигнала в реальном времени;

регистрация двигательной активности в помощью встроенного акселерометра;

возможность компенсации двигательных артефактов на основе сигналов акселерометра;

беспроводная передача данных с устройства на ПК при помощи канала передачи данных Bluetooth;

автономное питание от аккумулятора и возможность работы без подзарядки на протяжении проведения исследования;

световая индикация рабочего состояния устройства для визуального контроля.

На основе анализа существующих технических решений и выявленных ограничений было принято решение о проектировании устройства, архитектура которого основана на двух функциональных модулях, что отражено на рис. 1. Модуль съема биосигнала объединяет оптический датчик с фотоприемником, а также акселерометрический датчик. Модуль управления и питания включает микроконтроллер, блоки стабилизаторы напряжения, схему зарядки аккумулятора и элементы индикации в виде светодиодов, выведенных на корпус прибора. Предложенное разделение позволяет тестировать отдельные части устройства без изменения всей схемы.

Архитектура разрабатываемого устройства

Структурная схема устройства

На рис. 2 представлена обобщенная структурная схема разрабатываемого устройства, где: СП – схема питания, ПД – пульсоксиметрический датчик, БУ – блок управления на базе отладочной платы ESP32, А – акселерометр, СИ – схема индикации, П – пациент, ПК – персональный компьютер.

Обобщенная структурная схема устройства

Данная схема отражает общую концепцию устройства, в то время как на рис. 3 представлена подробная структурная схема разрабатываемого устройства. На ней показаны: Ак – аккумулятор, МЗ – модуль заряда, В – выключатель, ППН (3,3 В) и ППН (1,8 В) – понижающие преобразователи напряжения до уровня 3,3 В и 1,8 В, соответственно, ПД – пульсоксиметрический датчик, ДА – датчик акселерометра, П – пациент, МК – микроконтроллер, СИ – система индикации, ПК – персональный компьютер, Исс – исследователь.

Итоговая структурная схема устройства

Работа устройства осуществляется следующим образом. Питание подается от Li-Po аккумулятора через модуль зарядки TP4056. Преобразователи TPS62203 формируют стабильные напряжения 3,3 В для питания микроконтроллера и датчиков. Датчик MAX30102 регистрирует ФПГ-сигнал. Одновременно акселерометр ADXL345 фиксирует линейные ускорения по трем осям. Оба датчика передают данные по интерфейсу I²C на микроконтроллер ESP32, который реализует алгоритмы адаптивной фильтрации с использованием акселерометра в качестве опорного сигнала для подавления артефактов. Рассчитанные значения SpO₂ и ЧСС через встроенный BLE-модуль передаются на персональный компьютер. Отсутствие дисплея обусловлено необходимостью снижения энергопотребления и уменьшения габаритов.

Характеристики используемых компонентов

Выбор элементной базы определялся доступностью компонентов, энергоэффективностью и соответствием сформулированным требованиям. Для реализации устройства подобраны компоненты, представленные в табл. 1.

Пульсоксиметрический датчик MAX30102 обеспечивает регистрацию ФПГ-сигнала на двух длинах волн (660 нм и 940 нм) с интеграцией светодиодов, фотодетектора, АЦП и оптических элементов [5]. Трехосевой акселерометр ADXL345 с низким энергопотреблением (23 мкА в режиме измерения) и цифровым интерфейсом I²C позволяет синхронно регистрировать двигательную активность с разрешением до 13 бит в программируемом диапазоне до ±16g [6].

Микроконтроллер ESP32-WROOM-32D сочетает достаточную вычислительную мощность (двухъядерный процессор до 240 МГц) для обработки сигналов со встроенным модулем BLE для беспроводной передачи данных, а также поддерживает режимы глубокого сна с током потребления менее 5 мкА, что подходит для носимых устройств [7].

Система питания построена на базе Li-Po аккумулятора 3,7 В, модуля заряда TP4056 с защитой от перезаряда и током заряда до 1 А, что обеспечивает безопасную эксплуатацию и возможность многократного использования [8]. Для стабилизации напряжений используются понижающие преобразователи TPS62203 и LP5907MFX-1.8. Кнопка KCD11 выполняет функцию включения и отключения питания.

| Название компонента | Выбранная модель |
| --- | --- |
| Пульсоксиметрический датчик | MAX30102 |
| Трехосевой акселерометр | ADXL345 |
| Микроконтроллер | ESP32-WROOM-32D |
| Система питания на базе аккумулятора | Li-Po 3,7 В |
| Модуль заряда | TP4056 |
| Понижающий преобразователь напряжения (до 3,3 В) | TPS62203 |
| Понижающий преобразователь напряжения (до 1,8 В) | LP5907MFX-1.8 |
| Кнопка включения | KCD11 |

Все модули выбраны с учетом следующих критериев энергоэффективности, доступности и стоимости, простоте интеграции и соответствия задаче исследования. Каждый из компонентов имеет низкое энергопотребление в активном режиме и поддерживает энергосберегающие режимы, что обеспечивает длительную автономную работу устройства. Выбранные компоненты широко распространены на рынке, имеют подробную техническую документацию, что упрощает процесс разработки и возможное тиражирование устройства. Также, наличие стандартизированных цифровых интерфейсов (I²C) у датчиков позволяет подключить их напрямую к микроконтроллеру.

Заключение

В ходе выполнения работы разработана структурная схема носимого устройства для неинвазивного мониторинга SpO₂ и ЧСС, ориентированного на применение в условиях физической активности. Отличием предложенного решения является использование трехосевого акселерометра для компенсации двигательных артефактов. Сформулированы конструктивные, функциональные требования и требования к архитектуре устройства. Предложена архитектура, включающая модули съема биосигнала (MAX30102), регистрации движения (ADXL345), управления и обработки (ESP32), и автономного питания. Обоснован выбор компонентов с точки зрения энергоэффективности, доступности и простоты интеграции. Передача данных на персональный компьютер по каналу BLE обеспечивает возможность удаленного контроля параметров.

Список литературы

Карева А.А., Клюковкин К.С., Кочорова Л.В., Зелицкая П.Р. Многолетняя динамика заболеваемости населения мегаполиса болезнями органов дыхания // Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2025. Т. 71. № 5. С. 11. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1844/30/lang,ru/ (дата обращения: 10.03.2026). DOI: 10.21045/2071-5021-2025-71-5-11.

Бабич М.В., Чистяков А.В., Сирица В.А. Встраиваемые информационно-измерительные системы для медицинских приборов: учеб.-метод. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. 80 с.

Горбунов, А. В., Потлов, А. Ю., Атхямов, Д. В., Трубиенко, А. А. Дифференциальная диагностика двигательной активности человека во время сна на основе пульсоксиметрии и акселерометрии //Вестник российских университетов. Математика. 2013. Т. 18. №. 4-1. С. 1292-1294.

Zheng X. et al. Rapid vital sign extraction for real-time opto-physiological monitoring at varying physical activity intensity levels //IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2023. Т. 27. №. 7. С. 3107-3118.

MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health : datasheet / Maxim Integrated. 2020. 34 p. URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX30102.pdf (дата обращения: 11.03.2026). – Текст : электронный.

ADXL345 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer : datasheet / Analog Devices. Rev. D. 2014. 36 p. URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL345.pdf (дата обращения: 11.03.2026). – Текст : электронный.

ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U Datasheet : datasheet / Espressif Systems. Version 2.6. 2023. 45 p. – URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf (дата обращения: 11.03.2026). – Текст : электронный.

TP4056 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8 : datasheet / NanJing Top Power ASIC Corp. 2019.  9 p. URL:

- https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf

- (дата обращения: 11.03.2026). – Текст: электронный