Методология постобработки дыхательных сигналов при ИВЛ с анализом энергетических характеристик и воспроизводимым сценарием обработки

А. М. Митягин, Д. Н. Мочалин

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

tosha.m1tiagin@yandex.ru

Аннотация. Представлена система постобработки записей искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), ориентированная на количественный анализ дыхательных кривых и расчет энергетических характеристик вентиляции. Методика включает равномерный ресемплинг сигналов, цифровую фильтрацию, восстановление объёма по потоку, вычисление мгновенной механической мощности и интегральной работы дыхания, а также спектральный анализ. Последовательность обработки формализована в виде ориентированного ациклического графа операций, что обеспечивает воспроизводимость вычислений. Методы предназначены для применения при расширенном анализе дыхательных кривых, полученных из разных источников в контексте энергетических соотношений в контуре пациента.

Ключевые слова: искусственная вентиляция лёгких; дыхательные кривые; механическая мощность вентиляции; работа дыхания; цифровая обработка сигналов

- Структура входных данных и приведение к равномерной сетке

Записи ИВЛ импортируются из CSV и форматов мониторинга (включая Vital). Данные содержат временную колонку и каналы давления P(t) и потока F(t). Сигналы дыхательных кривых слабо изучены и на практике мы часто встречаемся с шумом датчиков  и неравномерностью временного шага внутри одного и между разными файлами.

Дискретная модель сигнала:

Pn=P(nΔt), Fn=F(nΔt).                      (1)

Для корректного применения цифровых фильтров и интегральных операций требуется постоянный шаг дискретизации. Даже небольшие вариации временного интервала приводят к систематическим ошибкам при вычислении объёма и работы по формулам (4) и (7). Поэтому на первом этапе выполняется приведение сигнала к равномерной сетке (постоянному шагу дискретизации) с фиксированной частотой 250 Гц (Δt=0,004 с).

Интерполяция выполняется кубическим сплайном [2]. Такой подход обеспечивает гладкое восстановление сигнала и корректность дальнейших операций над временным рядом. После ресемплинга значение Δt сохраняется в структуре данных и далее используется во всех интегральных вычислениях, что исключает неоднозначность расчётов.

Пример кривых давления и потока после ресемплинга приведен на рис. 1. Видно, что дыхательные циклы представлены гладко и без ступенчатых искажений.

Давление и поток после приведения к равномерной временной сетке (250 Гц)

- Цифровая фильтрация

Сигналы ИВЛ содержат высокочастотные компоненты, связанные с шумом датчиков и динамикой контура вентиляции. Основная дыхательная частота лежит в диапазоне приблизительно 0,1–0,5 Гц, тогда как шумовые компоненты могут располагаться значительно выше. Поскольку интегральные операции усиливают влияние высокочастотных колебаний, фильтрация выполняется до расчёта объёма и работы.

Передаточная функция цифрового фильтра записывается как

H(z) = B(z)A(z),                                (2)

В системе реализованы фильтры Баттерворта, Бесселя и Чебышева I рода [3–5]. Для устранения фазового сдвига используется двусторонняя фильтрация (filtfilt) [6]. Параметры фильтра (тип, порядок, частота среза) фиксируются как часть сценария обработки.

Спектр потока до и после цифровой фильтрации

На рис. 2 представлен спектр сигнала потока до и после фильтрации. Наблюдается подавление высокочастотных компонент при сохранении основной дыхательной частоты.

- Восстановление объёма и фазовые зависимости

Объём определяется интегрированием потока:

V(t) = 0tF(τ)dτ.                       (3)

После приведения к равномерной сетке (1) используется дискретная аппроксимация

Vn ≈ k=1nFkΔt.                              (4)

Формула (4) реализуется как кумулятивная сумма по каналу потока. Поскольку физически поток является временной производной объема, операция интегрирования позволяет реконструировать его первообразную. В рамках данной работы этот процесс обозначается как восстановление объема, а полученный результат – как восстановленный объем. Методология использования расчетных параметров для визуализации дыхательных паттернов подробно рассмотрена в работе [8]. Данная процедура позволяет корректно определять дыхательный объем и оценивать амплитуду дыхательного цикла.

При частоте 250 Гц шаг дискретизации значительно меньше характерного времени изменения сигнала, что обеспечивает устойчивость вычислений и минимизацию накопления ошибки.

На основе рассчитанного объёма строятся петли P-V, а также фазовые зависимости V–F и P–F. Пример таких зависимостей приведен на рис. 3.

Петли P–V и связанные фазовые зависимости, построенные на основе восстановленного объёма

- Механическая мощность и работа дыхания

Мгновенная механическая мощность вентиляции определяется как

W(t) = P(t)⋅ F(t) ⋅ K,                    (5)

где K – коэффициент перевода единиц измерения.

Формула (5) реализуется поканальным перемножением сигналов давления и потока после фильтрации. Мощность отражает скорость передачи энергии от аппарата к дыхательной системе [1]. Применение данного параметра для анализа структуры дыхания при ИВЛ описано в [8]. Работа дыхания определяется интегрированием мощности:

A(t) = 0tW(τ)dτ,                       (6)

в дискретной форме

An ≈ k=1nWkΔt.                              (7)

Работа за дыхательный цикл соответствует площади петли P–V [1]. Накопленная работа позволяет количественно сравнивать различные режимы вентиляции и анализировать распределение энергии во времени.

На рис. 4 приведён пример комплексной обработки записи ИВЛ: одновременно отображены давление, поток, мгновенная мощность, восстановленный объем и накопленная работа.

Комплексное отображение давления, потока, мгновенной мощности, объёма и накопленной работы

- Частотный анализ

Для анализа структуры сигнала применяется дискретное преобразование Фурье:

X(f) = n = 0N-1xne-j2πfn/N.                (8)

Реализация выполняется с использованием стандартного алгоритма FFT [7]. Частотный анализ применяется для оценки эффективности фильтрации и выявления паразитных компонент, не очевидных во временной области.

Сопоставление спектров до и после фильтрации позволяет оценить влияние выбранных параметров фильтра на структуру сигнала.

- Формализация обработки

Все описанные этапы — ресемплинг, фильтрация, интегрирование по формулам (4) и (7), расчёт мощности по формуле (5), спектральный анализ по формуле (8) — реализованы как отдельные операции.

Операции объединяются в ориентированный ациклический граф. Каждый узел хранит:

тип операции,

параметры (например, частоту среза фильтра),

ссылки на родительские узлы.

Проверка отсутствия циклов гарантирует корректность зависимостей между этапами. Изменение порядка операций возможно только через явное редактирование сценария, что исключает неявные модификации результата.

Один и тот же граф обработки может быть применён к различным записям, что обеспечивает сопоставимость вычисленных энергетических метрик. Такой подход позволяет переходить от ручного анализа отдельных файлов к систематической обработке массивов данных.

- Заключение

Реализована система постобработки дыхательных сигналов ИВЛ, объединяющая временной и частотный анализ и расчёт энергетических характеристик. Использование фиксированной временной сетки, цифровой фильтрации и формализация обработки в виде графа операций обеспечивают воспроизводимость и сопоставимость результатов. Методика ориентирована на количественный анализ дыхательных кривых и может использоваться для исследования вентиляционных режимов и энергетической нагрузки дыхательной системы.

Список литературы

Сатишур О.Е. Механическая вентиляция легких. М.: Мед. лит., 2007. 352 с.

scipy.interpolate.CubicSpline – SciPy Reference Guide [Электронный ресурс]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.CubicSpline.html (дата обращения: 01.03.2026).

scipy.signal.butter – SciPy Reference Guide [Электронный ресурс]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.butter.html (дата обращения: 01.03.2026).

scipy.signal.bessel – SciPy Reference Guide [Электронный ресурс]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.bessel.html (дата обращения: 01.03.2026).

scipy.signal.cheby1 – SciPy Reference Guide [Электронный ресурс]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.cheby1.html (дата обращения: 01.03.2026).

scipy.signal.filtfilt – SciPy Reference Guide [Электронный ресурс]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.filtfilt.html (дата обращения: 01.03.2026).

numpy.fft.fft – NumPy Reference Guide [Электронный ресурс]. URL: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.fft.fft.html (дата обращения: 01.03.2026).

Мочалин Д.Н. Возможности применения параметра мгновенной мощности при визуализации дыхательных паттернов во время проведения искусственной вентиляции легких // Медицинская техника. 2025. № 2. С. 7–10.