Метод создания высоковольтных мер – имитаторов малой ёмкости и тангенса
угла потерь

М. Д. Клионский, К. И. Шипелев

Всероссийский НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева

m.d.klionsky@vniim.ru, k.i.shipelev@vniim.ru

Аннотация. Проведён анализ существующих высоковольтных (ВВ) мер ёмкости и мер тангенса угла потерь, используемых для поверки и калибровки ВВ мостов и измерителей тангенса угла потерь. Установлено, что в диапазоне малых значений ёмкости (от 1 до 30 пФ) меры ёмкости и меры тангенса угла потерь (при малой ёмкости) отсутствуют. Между тем в методиках поверки ВВ мостов и измерителей указана необходимость поверки именно при малых значениях ёмкости и соответствующих значениях тангенса угла потерь. Разработан метод создания ВВ мер – имитаторов малой ёмкости и тангенса угла потерь, основанный на применении делителя напряжения и низковольтных мер ёмкости и тангенса угла потерь. Рассмотрена электрическая схема замещения разработанного устройства и получены расчётные соотношения. Приведены результаты экспериментальных исследований.

Ключевые слова: высоковольтные меры ёмкости и тангенса угла потерь; имитатор; делитель напряжения

Постановка задачи

Высоковольтные (ВВ) меры электрической ёмкости, (далее – конденсаторы, ВВ конденсаторы), широко применяют в электроэнергетике при контроле параметров жидких и твердых диэлектриков (трансформаторного масла, изоляции вводов, кабелей, электродвигателей). Их используют в качестве эталонов в ВВ мостах переменного тока и измерителях тангенса угла потерь (далее – измерители, приборы). Эти конденсаторы применяют также для поверки и калибровки самих измерителей [1, 2]. ВВ мосты и измерители имеют нижний предел измерений ёмкости, начиная с 1 пФ, а диапазон D составляет от 1·10-4 до 1. В прецизионных мостах нижняя граница D начинается с ещё меньшего значения – 1·10-5. В настоящее время парк ВВ измерителей продолжает расширяться за счет приборов китайского производства. В разработанных в последние годы методиках поверки (МП) на ВВ мосты и измерители D (разработчик ФБУ «ВНИИМС», г. Москва, ныне ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»), заложена необходимость поверки этих приборов по С и D при С = 4 и 30 пФ и D = 1·10-4, 1·10-3, 1·10-2 и 0,1. Как показывает анализ, существующие ВВ меры ёмкости и меры тангенса угла потерь не охватывают область малых значений ёмкости (от 1 до 30 пФ), за исключением одной меры СА6221D-30-10, имеющейся в единственном экземпляре в ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест», В упомянутых МП сокращённая поверка не предусмотрена, поэтому другие метрологические организации лишены возможности проводить поверку этих приборов. Таким образом, разработка и создание ВВ мер малой ёмкости и соответствующих мер тангенса угла потерь (при малой ёмкости) является актуальной задачей.

Метод создания высоковольтных мер и расчётные соотношения

В ВНИИМ разработан метод создания ВВ мер-имитаторов малой ёмкости и мер тангенса угла потерь (при малой ёмкости), предназначенных для поверки ВВ мостов и измерителей С и D при малых значениях ёмкости, в широком диапазоне значений D. Меры содержат ВВ ёмкостный делитель напряжения (ДН) с коэффициентом деления К и подключённые к его выходу низковольтные (НВ) меры ёмкости или меры тангенса угла потерь (рис. 1). Верхний предел диапазона напряжения разработанных мер-имитаторов определяется верхней границей рабочего напряжения используемого ДН. В разработанных устройствах применяется ранее неиспользованное свойство такой цепи уменьшать ёмкость НВ меры в K раз, а значение D передавать полностью.

Элементы схемы на рис. 1 удобно рассматривать как комплексные проводимости, характеризуемые ёмкостью и тангенсом угла потерь (формула 1). Коэффициент деления делителя напряжения (Ќ) также является комплексной величиной, характеризуемой самим коэффициентом деления К и углом фазового сдвига φ. ДН обычно выполняют таким, чтобы угол φ был минимальным (не более 20 мин или 6·10-3 рад, а для эталонных ДН – ещё меньше). Поэтому значение φ (в радианах) можно приравнять тангенсу фазового угла tg φ, а учитывая емкостной характер плеч делителя, величину tg φ можно приравнять тангенсу угла потерь Dк.

Электрическая схема высоковольтной меры – имитатора малой ёмкости и тангенса угла потерь

1 – Ёмкостный делитель напряжения; 2 – НВ эталонная мера ёмкости; С1 – ёмкость ВВ плеча ДН; С2 – ёмкость НВ плеча ДН; Сэ и Dэ – ёмкость и тангенс угла потерь НВ эталонной меры ёмкости.

Y1 = jωС1·(1 - jD1),

Y2 = jωС2·(1 - jD2),

Y3 = jωСэ·(1 - jDэ),

Ќ = K·(1 + jDк)			(1)

После преобразования звезды из трёх комплексных проводимостей Y1, Y2, Y3 в треугольник получаем три комплексных проводимости Y12, Y23 и Y13 (рис. 2).

Преобразование электрической схемы

Из них проводимость Y13 включена в измерительную цепь прибора и является объектом измерений. Две других проводимости не влияют на результат измерений: проводимость Y12 включена параллельно уравновешивающему устройству прибора (активному устройству измерителя или трансформаторному плечу ВВ моста). Её влияние может приводить к незначительному снижению чувствительности измерителя, а также к появлению дополнительной погрешности измерений по D (в случае использования ВВ моста эту погрешность при необходимости можно рассчитать). Проводимость Y23 включена параллельно источнику питания, имеющего очень малое входное сопротивление (обычно порядка долей ома), и потому эта нагрузка несущественна. По законам электротехники для проводимости Y13 получают:

Y12 = Y1·Y2Y1+Y2+Y3			(2)

где Y12 можно представить как jωСх⁻(1 – jDх).

Разделим числитель и знаменатель в (2) на Y1 и учтём, что коэффициент деления делителя выражается формулой

Ќ = 1 + Y3 ̸ Y1.

Тогда

Y12 = Y2Ќ+Y2Y1 =  Y2Ќ ·11+Y2K·Y1 		  (3)

После подстановки выражений для Y1, Y3, Ќ из (1), разделения вещественных и мнимых составляющих и пренебрежения по сравнению с единицей членами, содержащими величины D2, получают:

Сх = СэК·11+р			 (4)

Dх = Dэ- Dk  + pD1  1+р			(5)

где р = СэК·С1 			(6)

Величина p представляет собой относительный коэффициент, обычно находящийся в пределах от 0,001 до 0,01.

Числовая оценка входящих величин

Для ВВ ёмкостных делителей напряжения в диапазоне напряжения от 3 до 100 кВ коэффициент К обычно составляет от 33 до 1000 относительных единиц.  Ёмкость С1 высоковольтного плеча делителя составляет от 500 до 3300 пФ. При выборе НВ эталонной меры следует иметь в виду, что максимальное выходное напряжение делителя, которое прикладывается к мере, обычно составляет 100 В. Поэтому здесь целесообразно использовать НВ меры ёмкости с воздушным диэлектриком Р597, у которых верхний предел рабочего напряжения составляет 200 В. Диапазон используемых значений мер Р597 от 0,4 до 4 нФ. Добавляя к этим мерам резисторы последовательно или параллельно, получают составные меры тангенса угла потерь (в соответствии с ГОСТ Р 8.686-2009). Следует учитывать, что собственный тангенс угла потерь воздушных мер Р597 в указанном диапазоне ёмкости весьма мал при частоте 1 кГц - порядка (1-2) 10-5, но возрастает при частоте 50 Гц: до 1·10-4 при ёмкости 1 нФ и до 3·10-4 при ёмкости 4 нФ.

Можно также использовать меры с воздушным диэлектриком КВМ-2, КВМ-4 (выпускались ленинградским заводом «Эталон» мелкой серией). У этих мер, благодаря конструктивным особенностям, собственный D имеет такое же малое значение при 1 кГц, как у мер Р597, и не увеличивается при низких частотах.

Наряду с мерами с воздушным диэлектриком можно использовать ВВ меры ёмкости и тангенса угла потерь на основе твердых или пленочных диэлектриков, например, меру «Блок поверки «Тангенс-2000», предварительно откалибровав её при низком напряжении до 100 В частотой 50 Гц. При выборе НВ эталонной меры следует также учитывать необходимость обеспечения достаточного тока в измерительной цепи прибора.

Ток рассчитывают по формуле I = Uэ·ω·Cэ, где Uэ – напряжение на мере, подаваемое с выхода ДН, В; ω – круговая частота, равная 2πf, f – частота, Гц. Например, у большинства измерителей, как отмечалось, нижний предел измерения ёмкости составляет 1 пФ, напряжение составляет 10 кВ частотой 50 Гц, тогда ток составляет 3 мкА, т.е. ток в измерительной цепи не должен быть меньше этого значения.

Оценим значение тока для упомянутого ниже имитатора на 4 пФ. В нём используется делитель ДН-50ЕО (до 50 кВ) и мера емкости 2 нФ. При подаваемом на делитель ДН-50ЕО напряжении 10 кВ на выходе получают Uэ =20 В, тогда значение тока составляет 12 мкА, что обеспечивает нормальные условия работы прибора.

Экспериментальные исследования

Была поставлена задача создать ВВ меру ёмкости номинальным значением Сном = 2 пФ и ВВ меру тангенса угла потерь в диапазоне от 1·10-4 до 0,1 при Сном = 4 пФ. При выполнении работы использованы ёмкостный делитель напряжения ДН-50ЕО с допускаемым отклонением ±1 %, НВ воздушная мера ёмкости КВМ-2 (Сном = 1 нФ) и две параллельно включённые ВВ меры тангенса угла потерь МПВ-5 (разработка ВНИИМ), каждая ёмкостью 1,01 нФ и D от 0,7·10-4 до 0,1 [3]. Параметры делителя при напряжении 10, 20 и 50 кВ предварительно измерены методом компарирования токов с помощью ВВ емкостного автоматического моста СА7100М1 и ВВ источника питания [4]. Параметры НВ меры КВМ-2 при частоте 50 Гц измерены с помощью НВ моста АН7000. Погрешности измерений составляют 0,02 % по ёмкости и 0,1·10-4 по D. Параллельно мере КВМ-2 подключён магазин ёмкости Р597/2 (0 – 40 пФ), что позволяет получить целочисленное значение ёмкости на выходе имитатора. Для делителя ДН-50ЕО и НВ меры КВМ-2 получены следующие значения:

для ДН: К = 501,8, tg φ = -0,7·10-4, С1 = 1000 пФ, D1 = 68·10-4; для КВМ-2: Сэ = 1007 пФ, Dэ = 0,2·10-4.

Меры МПВ-5 содержат керамические конденсаторы нулевой группы ТКЕ и работают при напряжении от 2 до 10 кВ. Исследование мер МПВ-5 при низком напряжении в диапазоне от 20 до 100 В частотой 50 Гц проводилось с помощью того же моста СА7100М1 (табл. 1). Для сравнения в табл. 2 приведены также значения этих параметров при напряжении 2 кВ. Максимальное расхождение составляет 0,1 % по С и 1·10-4 по D. Из сравнения видно, что значения С и D, полученные при аттестации мер МПВ-5 при высоком напряжении, можно во многих случаях использовать и при низком напряжении.

Результаты измерений Сх и Dх на выходе имитатора представлены в табл. 2. Рядом в таблице приведены расчётные значения этих величин, полученные по формулам (4) и (5).

Результаты измерений параметров мер тангенса угла потерь МПВ-5 
при напряжении 20 - 100 В и 2 кВ

| Меры МПВ-5 | Клеммы | 20 - 100 В |  | 2 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С, пФ | Dэ, 10-4 | С, пФ | Dэ, 10-4 |
| № 01 | 1 2 3 | 1010,9 1010,7 1001 | 0,7 129,7 1014 | 1011,3 1011,2 1001 | 0,7 130,3 1014 |
| № 02 | 1 2 3 | 1011,3 1011,1 1001 | 0,8 130,7 1015 | 1011,7 1011,5 1002 | 0,6 130,4 1015 |
| № 01 и № 02 параллельно | 1 1 + Rs* 2 3 | 2022,1 2022,2 2021,9 2002 | 0,8 10,8 130,5 1015 | 2023,0 2022,8 2022,7 2003 | 0,7 10,7 130,4 1014 |
| *Последовательно с мерами включён экранированный резистор Rs = 1,54 кОм. |  |  |  |  |  |

Результаты исследований высоковольтных мер – имитаторов ёмкости 2 пФ 
и тангенса угла потерь (при ёмкости 4 пФ)

| Эталонные меры С и D | Клемма | U, кВ | Номинальное значение |  | Результаты измерений |  | Расчёт |  | Расхождение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сх, пФ | Dх, 10-4 | С, пФ | D, 10-4 | С, пФ | D, 10-4 | по С, % | по D, 10-4 |
| КВМ-2 | - | 50 | 2 | 1 | 2,0028 | 1,1 | 2,0029 | 1,0 | 0,01 | Менее 0,1 |
| МПВ-5 № 01 и № 02 параллельно | 1 | 10 | 4 | 0,6 | 4,0177 | 1,5 | 4,0220 | 1,5 | -0,1 | 0 |
|  | 1 + Rs |  | 4 | 10 | 4,0180 | 11,6 | 4,0220 | 11,5 | -0,1 | 0,1 |
|  | 2 |  | 4 | 130 | 4,0172 | 130,4 | 4,0212 | 131,4 | -0,1 | -1,0 |
|  | 3 |  | 4 | 1010 | 3,978 | 1012 | 3,981 | 1013 | -0,1 | -1 |

Из сравнения этих величин можно видеть, что расчетные и экспериментальные данные расходятся в пределах: 0,1 % по ёмкости и 1·10-4 по тангенсу угла потерь. Расхождения вызваны упрощением расчётных формул (4) и (5) и кратковременной нестабильностью использованного делителя ДН-50ЕО, у которого нестабильность не нормируется из-за низкого класса точности. Полученная точность меры-имитатора достаточна для поверки измерителей среднего уровня точности (порядка 0,5 % по ёмкости и (2–5)·10-4 по тангенсу угла потерь). Для поверки более точных измерителей следует в мере-имитаторе использовать ДН с меньшей погрешностью (например, серийно выпускаемые ёмкостные ДН с погрешностью 0,1 %) и аттестовать меру-имитатор с нужной точностью.

Для создания меры – имитатора ёмкостью 30 пФ можно использовать делитель ДН-10Е (U = 10 кВ, К = 100, С1 = 2,35 нФ) и воздушную меру ёмкости Р597 значением 3 нФ. Поскольку меры D при ёмкости 3 нФ не выпускаются, следует создать НВ составную меру D, подобрав резисторы в соответствии с ГОСТ Р 8.686-2009. Можно также использовать другой вариант, создавая меру - имитатор на 30 пФ на основе делителя ДН-3Е (U = 3 кВ, К = 33, С1 = 3,3 нФ) и Блока поверки «Тангенс-2000» (U = 10 кВ, С = 1,01 – 1,03 нФ, 
D = 1·10-4; 1,3·10-2; 0,1).

Предложенный метод позволяет создавать ВВ меры – имитаторы малой ёмкости и тангенса угла потерь (при малой ёмкости) любых значений в диапазоне ёмкости от 1 до 30 пФ и тангенса угла потерь от 1·10-4 до 0,1. При этом используются существующие НВ меры, что обеспечивает метрологическую прослеживаемость мер – имитаторов к НЧ государственным первичным эталонам единицы электрической ёмкости ГЭТ 25-79 и единицы угла потерь ГЭТ 143-85, обладающих большей точностью, чем такие же первичные эталоны при высоком напряжении [5].

Заключение

Разработан метод создания высоковольтных мер – имитаторов малой ёмкости и мер – имитаторов тангенса угла потерь (при малой ёмкости), предназначенных для поверки высоковольтных измерителей этих величин.

Метод основан на использовании высоковольтного ёмкостного делителя напряжения, низковольтных мер ёмкости и мер тангенса угла потерь. Диапазон ёмкости создаваемых мер от 1 до 30 пФ, диапазон тангенса угла потерь от 1·10-4 до 0,1. Проведены экспериментальные исследования меры – имитатора емкостью 2 пФ при напряжении 50 кВ и меры – имитатора тангенса угла потерь от 1·10-4 до 0,1 при ёмкости 4 пФ и напряжении 10 кВ. Расчетные и экспериментальные значения совпали в пределах 0,1 % по ёмкости и 1·10-4 по тангенсу угла потерь.

Список литературы

Klionsky M.D., Stepenkov V.V. “Multivalue high voltage loss angle standard,” CPEM 2004 Conf. Digest, pp. 606-607, 2004.

J. Hällström, M. Klionsky, and E.-P. Suomalainen. Methods for comparison of loss angle standards at 10 kV level // CPEM-2012 Conf. Digest, 2012, pp.402-403.

Клионский M.Д., Шипелев К.И. Комплексный вторичный эталон единиц электрической ёмкости, тангенса угла потерь, коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига при напряжении до 100 кВ. // 9-я н/т конф. «Энергия белых ночей». Метрология. Учет и контроль качества электрической энергии. Измерения в интеллектуальных сетях. 2018, Сборник докладов, С.-Петербург, c. 5-8.

Клионский М.Д., Шипелев К.И. Исследование эталонных делителей напряжения методом компарирования токов. // 77 н/т конференция СПб НТО РЭС им. А.С. Попова, посвящённая Дню радио: сб.докладов, 2022 СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». с. 276-278. https://conf- ntores.etu.ru/assets/files/2022/cp/pages/s11.html

Клионский М.Д. Повышение точности измерений тангенса угла потерь при высоких напряжениях с использованием первичного эталона // Труды XII Международной конференции Актуальные проблемы электронного приборостроения, АПЭП-2014, с. 45-48.