Оценка неопределённости результатов измерений на основных этапах работ по воспроизведению единицы электрической емкости на основе квантового сопротивления Холла

Ю. П. Семенов

Всероссийский НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева

Y.P.Semenov@vniim.ru

Аннотация. В 2025 году во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ) завершены работы по созданию комплекса аппаратуры для воспроизведения единицы электрической ёмкости на основе единиц электрического сопротивления и частоты. Новый комплекс предназначен для замены состава Государственного первичного эталона ГЭТ 25. Анализ источников неопределенности результатов измерений на основных этапах работ показывает, что относительная суммарная стандартная неопределенность воспроизведения единицы (1-σ) не превышает 8×10-8.

Ключевые слова: единица электрической ёмкости, воспроизведение, государственный первичный эталон

Введение

В 2025 году во ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева» завершена разработка комплекса аппаратуры для воспроизведения единицы электрической емкости на основе единиц электрического сопротивления и частоты. Новый комплекс предназначен для замены состава, действующего Государственного первичного эталона ГЭТ 25–79, теоретической основой которого являлась теорема электростатики Томпсона-Лэмпарда о перекрестных системах электродов [1].

В соответствии с этой теоремой был создан перекрестный расчетный конденсатор (ПРК), емкость которого прямо пропорциональна только одному линейному размеру – длине электродов - и, при соблюдении определенных условий при конструировании конденсатора, практически не зависит от других размеров и от формы электродов. Применение ПРК позволяет установить экспериментально непосредственную связь между единицами электрической емкости и длины. Наиболее совершенные ПРК последнего поколения, созданные в Международном Бюро Мер и Весов (МБМВ) и в ряде национальных метрологических институтах (НМИ) обеспечивают воспроизведение единицы электрической емкости (Фарад) с относительной неопределенностью порядка 5∙10-8 при номинальном значении 0,5 пФ [2].

Существует альтернативный способ воспроизведения Фарада примерно с той же точностью, но при значении емкости 1–10 нФ, основанный на сопоставлении импеданса меры емкости Zc и меры сопротивления ZR при фиксированной частоте «f». Фазовый сдвиг (π/2) между Zc и ZR препятствует их точному измерению в цепи одинарного моста, поэтому применяется «двойной квадратурный мост», впервые предложенный Томпсоном [3]. В его электрической цепи посредством удвоения числа сличаемых мер может быть реализовано соотношение (2πf)2 R1∙R2∙C1∙C2 = 1 + δφ, где δφ<<1 – поправочный член, который может быть определен экспериментально.

Это соотношение позволяет выразить значение (C1∙C2) через значения двух величин – электрического сопротивления и частоты (времени), воспроизведение каждой из которых осуществляется посредством реализации квантового эффекта.

Единица электрического сопротивления воспроизводится посредством реализации квантового эффекта Холла (КЭХ). В 2019 году в обновленной SI зафиксировано точное значение константы фон Клитцинга RK, характеризующей КЭХ, выраженное через значения двух фундаментальных физических констант (ФФК) – заряда электрона e и постоянной Планка h: RK= h/e2. В определении единицы времени также зафиксировано значение ФФК, характеризующей сверхтонкий переход основного состояния атома цезия-133.

Комплекс аппаратуры для нового эталона единицы электрической емкости ГЭТ 25 реализует определение Фарада посредством использования значений трех указанных ФФК. – е, h и ν.

Цепь измерений, связывающих эталоны единиц электрического сопротивления и ёмкости

Практическая реализация единицы электрической емкости на основе квантовых эффектов включает в себя ряд взаимосвязанных экспериментальных исследований, объединяемых наименованием «Цепь измерений, связывающих КСХ и единицу ёмкости (фарада)». Принципиальная схема этой цепи измерений остается неизменной при воспроизведении фарада в различных НМИ мира [4–6], но практическая реализация (номинальные значения параметров, частоты, способы уравновешивания измерительных цепей, фиксации состояния равновесия и др.) индивидуальна в каждом случае и в значительной степени определяет точность воспроизведения. Цепь измерений КСХ – Фарад во ВНИИМ состоит из следующих основных этапов:

- Воспроизведение единицы сопротивления посредством реализации КСХ (12,9 кОм) на постоянном токе, и передача эталонам 1, 10 и
12,9 кОм посредством комплекса аппаратуры из состава ГЭТ 14;

- Исследования по созданию и аттестации на постоянном токе дополнительной группы эталонов 1, 10 и 12,9 кОм для независимого хранения единицы;

- Перемещение эталонов 1, 10 и 12,9 кОм в помещение, в котором размещен комплекс аппаратуры ГЭТ 25, и их взаимные сличения посредством моста на основе компаратора токов (МКТ-2) с целью подтверждения неизменности их значений и отношения плеч МКТ-2;

- Разработка и исследование эталонов сопротивления 100 кОм постоянного / переменного тока (DC-AC) R1 и R2 квадратурного моста;

- Передача единицы эталонам R1 и R2 (100 кОм) на постоянном токе посредством МКТ-2;

- Сличения эталонов R1 и R2 с резисторами, имеющими расчетные частотные характеристики (РРЧХ), на постоянном токе посредством МКТ-2 и при частотах до 1 МГц посредством прецизионного цифрового RLC-метра и расчет значений сопротивления R1 и R2 при частоте 1592 Гц с применением метода «частотной экстраполяции (МЧЭ);

- Разработка и исследование эталонов емкости С1 и С2 квадратурного моста 1000 пФ;

- Компарирование значений импеданса двух эталонов сопротивления 100 кОм (R1 и R2) и двух эталонов емкости 1000 пФ (С1 и С2) в цепи квадратурного моста (КвМ) при частоте f0
(~1592 Гц), создаваемой и контролируемой посредством квантового стандарта частоты (КСЧ) на основе Rb87, результат – значение произведения (С1× С2) при частоте f0 (~1592 Гц);

- Измерение ΔС = С2 – С1 в цепи трансформаторного моста-компаратора (ТМК) при отношении напряжений 1:1 и расчет значений С1 и С2;

- Передача единицы электрической емкости от эталона С1 (или С2) эталонам 100 пФ при частоте f0 в цепи ТМК (при отношении напряжения 10:1);

- Передача единицы электрической емкости от эталона 100 пФ частото-независимому эталону ёмкости (КМВ) 10 пФ при частоте f0 в цепи ТМК (при отношении 10:1) [8];

- Передача единицы электрической емкости от эталона КМВ 10 пФ конденсаторам группового эталона 10 пФ при частоте 1000 Гц в цепи ТМК (при отношении 10:1).

Схематически последовательность этапов исследований в упрощенном виде представлена на 
рис. 1.

Цепь измерений, связывающих эталоны единиц электрического сопротивления и ёмкости

Характерные особенности выполнения исследований на отдельных этапах цепи измерений во ВНИИМ

Работы этапа «1» выполняются на постоянном токе на аппаратуре из состава ГПЭ ГЭТ 14, которая включает в себя криомагнитную систему, обеспечивающую условия (магнитное поле 7,8 Т, температура 1,3 К) работы холловского преобразователя (микросхемы) постоянного тока, моста для измерения сопротивления на основе компаратора токов (МКТ-1), мер сопротивления, а также средств поддержания и контроля их температуры. Квантовое сопротивление Холла (КСХ) 12,9 кОм измеряется на втором плато (i=2) при токе 77 мкА.

Процесс воспроизведения ома требует использования большого количества жидкого гелия и осуществляется один раз в год. Хранение единицы электрического сопротивления осуществляется непрерывно посредством ряда групповых эталонов в широком диапазоне номинальных значений.

Остальные этапы работ по воспроизведению фарада выполняются в другом здании, но, поскольку они требуют постоянного обращения к значению КСХ на предельно высоком уровне точности, то в состав ГЭТ 25 введены дополнительные средства измерения (СИ) сопротивления на постоянном токе, в том числе эталоны сопротивления (1-0-12,9) кОм и цифровой мост 6040Q на основе компаратора токов (МКТ-2) с разрешающей способностью 10-10. Мост МКТ-2 отличается повышенной точностью при передаче единицы эталонам 100 кОм.

Все измерения эталонов сопротивления и емкости на переменном токе выполняются при двухпарной (2ТР) схеме включения. Это означает, что значение каждого эталона определено в плоскости разъемов на концах коаксиальных кабелей, посредством которых эталон включается в измерительную цепь, то есть эти кабели являются неотъемлемой частью эталона, а их импеданс является частью импеданса эталона. Такое определение эталонов значительно упрощает электрические схемы измерительных цепей и сокращает число регулируемых параметров, необходимых для достижения их равновесия, но требует особые предосторожности для поддержания постоянства параметров кабелей. Наиболее критичными являются вариация контактного сопротивления разъемов кабелей эталонов сопротивления и изменение индуктивности при перегибе кабелей эталонов емкости. Влияние этих факторов снижено применением разъемов типа ВРО (MUSA), вариация сопротивления которых не превышает 0,2 мОм, и кабелей RG 400 с двойным экраном и изоляцией из фторопласта (Ф-4). Остаточный эффект (менее 0,3∙10-8) учтен при оценке неопределенности.

Стабильные и одинаковые для всех эталонов
(R1, R2, C1, C2) температурные условия (20 ± 0,005) °C поддерживаются их размещением в едином объеме воздушного термостата (Kambič TK-190US), установленного в помещении, температура которого регулируется в пределах (20 ± 0,5) °C. Такое решение полностью исключает неопределенность из-за изменения температуры по длине коаксиальнвх кабелей эталонов. Эталоны R1 и R2, предназначены для работы в режимах постоянного и переменного тока (DC/AC), разработаны во ВНИИМ на основе герметизированных резистивных элементов VHA516 (Vishay), прошедших длительный (более 20 лет) период старения. Исследования показали, что относительное отклонение действительных значений их сопротивления от номинального не превышает 18∙106, постоянная времени τ <5∙10-9 с, т. е. значение фазового угла (φ = ω·τ) не превышает 5.10-5 радиан при частоте 1592 Гц. Экспериментальные исследования, выполненные методом «частотной экстраполяции» [7] с применением уникального РРЧХ 100 кОм при частотах до 1 МГц, показали, что значения сопротивления эталонов R1 и R2 изменяются менее, чем на 0,0005 Ом при перемене режима измерений от постоянного тока на переменный частотой 1592 Гц [8]. В эталонах С1 и С2 квадратурного моста использованы герметизированные емкостные элементы конденсаторов серийного производства GR1404-А, значение температурного коэффициента (ТКЕ) которых не превышают 3∙10-6К-1. После проведения нескольких циклов подгонки относительное отклонение действительного значения емкости эталонов С1 и С2 от номинального не превышает 2∙10-6.

В разработанных мостовых измерительных цепях – КвМ и ТМК – использованы преимущества применения прямого цифрового синтеза (DDS) при создании, обработке и детектировании измерительных сигналов, что позволило использовать регулирование частоты для уравновешивания КвМ и упростить уравновешивание квадратурной составляющей в ТМК. Уравновешивание частото-зависимого КвМ достигается изменением частоты функционального генератора SRS DS345 с дискретностью 1 мкГц. Выходной сигнал, регулируемый в пределах от 10 мВ до 10 В (p-p), может быть синхронизирован с внешним опорным источником частотой 10 МГц и иметь плавающий потенциал до 
± 40 В относительно «земли». При номинальном значении частоты равновесия КвМ 1591,5494309 Гц реальное отклонение от нее, необходимое для достижения равновесия, не превышает 24 мГц. Частота регулируемого сигнала измеряется частотомером SR625 с разрешением 12 разрядов. Опорный сигнал («time-base») 10 МГц создается рубидиевым стандартом частоты PRS10 в составе частотомера. Для уравновешивания вторичных параметров квадратурного моста применяется конденсатор переменной емкости, действительное значение емкости которого измеряется в процессе уравновешивания автоматическим цифровым мостом АН 2700. Выходной сигнал КвМ обрабатывается цифровым синхронным усилителем SR830, отличающимся малым входным шумом (менее 6 нВ/(Гц)1/2 и эффективным (-90 дБ) подавлением интермодуляционных помех. Связь опорных каналов всех приборов сигналами TTL-уровня позволяет синхронно изменять частоту их настройки. Аналогичные системы создания/детектирования измерительного сигнала используются в цепи ТМК, но с применением генератора SRS DS360, отличающегося низким уровнем общих гармонических искажений (THD <0,001%), возможностью установления значения выходного сигнала в диапазоне до 40 В (р-р).

Процесс уравновешивания КвМ является итерационным, как и у всех мостовых цепей, и требует многократного повторения всей последовательности регулировок, но два вспомогательных баланса («баланс источника» и «баланс детектора») достигаются быстро и их совокупный эффект сохраняется устойчиво.

Следует отметить, что приведенное выше уравнение равновесия КвМ является упрощенным, а полное уравнение содержит еще два десятка дополнительных членов. Дополнительные члены образованы произведениями четного числа (2 и 4) сомножителей – остаточных параметров φ и δ-эталонов в плечах КвМ. При указанных выше значениях φ и δ суммарный эффект этих членов пренебрежимо мал, но соответствующий источник неопределённости учтён в бюджете.

Оценка неопределённости результатов измерений

Результаты оценки неопределённости (1-σ) результатов измерений на основных этапах «цепи измерений» приведены в табл. 1. Для наглядности результаты представлены в виде пяти групп (A, B, C, D, E), соответствующих целям выполняемых работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ, СВЯЗЫВАЮЩАЯ ЭТАЛОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЁМКОСТИ: ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ (1-σ) uR (СОСТАВЛЯЮЩИЕ И СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

| Источник неопределённости | Тип | Значение, uR × 10-8 | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Квантовые эталоны |  |  |  |
| КСХ (Комплекс ГЭТ 14) | В | 1 | Эталон 1 кОм |
| Рубидиевый стандарт частоты PRS10 | В | 0,001 | В составе SR625 |
| Калибровка резисторов R1 и R2 (f = 1592 Гц) |  |  |  |
| Транспортирование и хранение эталонов 1 -10-12,9 кОм | А | 1 | После перемещения |
| Передача единицы (1-100) кОм (пост. ток) | А | 4,2 | Отношение 1:100 МКТ–2, шум |
| Поправка «постоянный-переменный ток» | А, В | 1,6 |  |
| В том числе: - теоретическая оценка расчетных моделей РРЧХ, - измерение РРЧХ f =(0,01–1) МГц, - расчет поправок RLC-метра, - измерение R1 и R2 f =(0,01–1) МГц, - расчет методом «частотной экстраполяции» |  | 0,5 1,0 0,5 1,0 0,3 | RLC-метр |
| Кратковременная стабильность |  | 1,0 | Коаксиальные кабели (3 м) |
| Повторяемость | А | 1,4 | СКО среднего (n =10) |
| Итого |  | 4,9 |  |
| Квадратурный мост |  |  |  |
| 2ТР - определение резисторов | В | 1,6 |  |
| Вариация контактного сопротивления разъёмов | А | 0,8 | BPO(MUSA) |
| Повторяемость 2ТР значений ёмкости конденсаторов | А | 0,5 | С учётом кабелей (3 м) |
| Основной баланс | В | 2,3 |  |
| Взаимный эффект φ и tgδ эталонов R1-R2-C1-C2 | В | 0,6 | Уравнение измерений КвМ |
| Нестабильность температуры | В | 0,6 | ¦Δt¦ < 0,01 K |
| Поправка к отношению 1:1 ИДН при реверсировании | В | 1,2 | В процессе измерений |
| Нелинейные искажения (намагничивание, размещение) | В | 0,5 | Коаксиальные дроссели |
| Повторяемость | А | 2,6 | СКО среднего (n =10) |
| Итого |  | 4,2 | Значение (C1 × C2), 1592 Гц |
| Определение ёмкости конденсаторов С1 и С2 |  |  |  |
| Измерение ΔC = С1 - С2 | А, В | 1,0 | ТМК, частота 1592 Гц |
| Расчет С1 (С2) | В | 0,5 |  |
| Кратковременная нестабильность С1 (С2) | В | 0,8 |  |
| Итого |  | 1,4 |  |
| Передача единицы эталонам 10 пФ (f =1592 Гц) |  |  |  |
| Аттестация отношения 10:1 ТМК при f= 1592 Гц | В | 2,3 | ТМК |
| Передача единицы С1 (С2) - 100 пФ, (f = 1592 Гц) | В | 1,4 | ТМК |
| Передача единицы 100 - 10 пФ (f = 1592 Гц) | В | 1,4 | ТМК |
| Нестабильность температуры эталонов 10 пФ | В | 0,5 | Различные термостаты |
| Повторяемость | А | 2,4 | СКО среднего (n.=10) |
| Итого |  | 3,9 |  |
| Аттестация эталонов 10 пФ f = 1000 Гц |  |  | Групповой эталон |
| Зависимость емкости конденсаторов КМВ от частоты | В | 0,5 |  |
| Кратковременная стабильность емкости эталонов | В | 1,0 | КВМ и групповой эталоны |
| Компарирование конденсаторов при частоте 1000 Гц | А | 0,8 | ТМК, метод замещения |
| Повторяемость | А | 1,3 | СКО среднего из 10 измерений |
| Итого |  | 0,94 |  |
| Воспроизведение единицы электрической ёмкости |  | 7,8 (или 78 nF/F) | Групповой эталон 10 пФ |
| Примечания: МКТ-2 - мост на основе компаратора токов; РРЧХ- резистор с расчетной частотной зависимостью; КвМ - квадратурный мост; ИДН - индуктивный делитель напряжения (в составе КвМ); ТМК -трансформаторный мост-компаратор; КМВ - наименование частото-независимого конденсатора. |  |  |  |

Оценка значения относительной суммарной неопределенности указана при k=1. При оценке метрологических характеристик ГЭТ должно быть использовано значение k=2.

Следует отметить, что приведенная выше оценка неопределенности является обобщением большого числа экспериментальных работ на отдельных этапах, выполненных на протяжении длительного периода, в течение которого проводились исследования по созданию элементов «цепи измерений».

Заключение

Создана аппаратура, которая является материальной основой для выполнения всех действий (процедур), которые в своей совокупности образуют процесс, обозначенный как «цепь измерений». Показано, что результат этого процесса – единица электрической емкости, воспроизведенная во ВНИИМ, – по своим метрологическим характеристикам соответствует современному мировому уровню. Подтверждением правильности воспроизведения единицы являются результаты международных сличений с участием МБМВ. В настоящее время участвовать в таких сличениях, к сожалению, не представляется возможным. Размер единицы, воспроизведенной во ВНИИМ в 2025 году, зафиксирован значением группового эталона
10 пФ.

Остается надеяться, что стабильность группового эталона окажется достаточной для подтверждения метрологических характеристик нового ГЭТ 25 по результатам будущих сличений.

Список литературы

Thompson A.M., Lampard D.G. ‘A new theorem in electrostatics and its application to calculable standards of capacitance’. Nature. 1956; 177:18.

Comparison CCEM-K4.2017 of 10 pF and 100 pF Capacitance Standards Final report, November 2018.

Thompson A.M. An Absolute Determination of Resistance Based on a Calculable Standard of Capacitance, Metrologia vol. 4  no 1 1968, pp. 1–7.

Modular System for Calibration of Capacitance Standards Based on the Quantum Hall Effect. European Commission Program SMT4-CT98-22 4] L. 010.

L. Callegaro, V. D’Elia, and B. Trinchera. Realization of the farad from the dc quantum Hall effect with digitally assisted impedance bridges. Metrologia, vol. 47, pp. 464–472, 2010.

W.S. Kim, D.B. Kim, D.M, Kassim, L. Callegaro, V, D'Elia, B, Trencher, Jan Kucera, and yR. Sedlacek “Traceability Chain at KRISS from DC QHR to Farad using Digitally Assisted Coaxial Bridges" IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 68, No 6, pp. 1941-1947, 2019.

Семёнов Ю.П., Кривицкая Е.В. Определение частотных характеристик резисторов квадратурного моста. // 76-я Научно-техническая конференция Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А.С. Попова, посвященная Дню радио: сб. докладов [Электронный ресурс] / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Санкт-Петербург, стр. 322-326, 2021

R.D. Lee, H.J. Kim, and Y.P. Semenov “New Stable 10 pF Gas-Dielectric Capacitor” IEEE Trans. Instr. Meas., 50, No 2, pp. 294-297